## 测试记录
物联网超声波波水表-测试记录 (表号：805521223649；IMEI:866922086618186红外工具无法读取，如何读取？卡号：89861125225050475625)
编号 | 测试功能 | 测试步骤 | 测试结论 | 备注
3.2.1 | 手动上报 | 1、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 2、观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看是否收到了表端上传的数据，并且“触发上报方式”为“手动上报”，并且附加信息中，月结两条、日结5条，24条时结数据。 | 1、重新上电后，在异常上报过程中，屏幕会熄灭一秒 2、没验证附加信息 | 1、壳体上文字与屏幕显示内容是相反的； 2、Err7为温度传感报警
3.2.2 | 定时上报 | 1、将直流电源电压调整为3.6V，并给水表模块供电 2、在“平台”中进入如下操作： 2.1在菜单“设置定时上报周期”进行设置，“基准时间”设为“00:00:00”，“间隔时间”设为“1440”,mid输入识别码（数字） 2.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“定时上报周期”，单击发送指令按钮。 3、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据（指令）。 4、观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“基准时间”是否为“00:00:00”，“间隔时间”是否为“1440” 5、通过“红外工具”，设置表端时间为“23:59:30”，等待30秒钟，观察表端是否主动上传数据 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据，并且“触发上报方式”为“定时上报”，并且附加信息中，月结两条、日结5条，24条时结数据。 | 1、上报周期设置为360，通过水表云设置后，第一次触发是1440，第二次就是360了 2、通过下班时，设置基准时间为“00：00：00”，间隔时间为360，正向累计量为99，反向累积量为11，查询数据后，数据上传正常 3、附加信息中日数据不正常，正向水量显示为110，反向为0 4、小时数据不正常，全部为0 5、手动设置时间，设置超过了定时上报时间，未上报，不知道是否正常（设置整点上报，但红外工具表端时间超过整点） | =DISPIMG("ID_EC718975068D48EDB0525076C478973E",1) | =DISPIMG("ID_183A280A8F564F61B9360D710EA65D64",1)
| 1 小时补报 | 1、将直流电源电压调整为3.6V，并给水表模块供电 2、在“平台”中进入如下操作： 2.1在菜单“设置定时上报周期”进行设置，“基准时间”设为“00:00:00”，“间隔时间”设为“1440”,mid输入识别码 2.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择“设置表端上报周期时间”，单击发送指令按钮。 3、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 4、观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“基准时间”是否为“00:00:00”，“间隔时间”是否为“1440” 5、通过“红外工具”，设置表端时间为“23:59:00”，等待60秒钟,同时开启信号干扰器，放置5分钟后，关闭信号干扰器后。 通过“红外工具”，设置表端时间为“00:59:00”，等待60秒钟，观察表端是否主动上传数据，并且上报触发方式为1小时补报。
| 结算日上报 | 1、将直流电源电压调整为3.6V，并给水表模块供电 2、在“平台”中进入如下操作： 2.1在菜单“设置表端结算日”进行设置，“结算日”设为“31”，,mid输入识别码（数字） 2.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“设置表端结算日”，单击发送指令按钮。 3、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 4、观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“结算日”是否为“31”（当月如果是28天，系统还是显示31，但程序会计算在28日，上报时间为定义结算日的基准时间上报。故为了取完整的月结数据，所以结算日设置为1，在新的一月的第一天的凌晨就完整上报上月的数据）。 通过“红外工具”，设置表端时间为结算日前一天的“23:59:30”，等待30秒钟，观察表端是否主动上传数据
| 逆向告警 | 逆向告警 1、将表安装在校表上进行模拟，故意安装水流反反向，通水后，水流发生逆向流动； 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“上报触发方式”是否为“异常上报”（平台没有区分具体异常内容，修改平台完善）
| 电池低压告警 | 1、将直流电源电压调整为2.8V，并给水表模块供电 2、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看是否收到了表端上传的数据，并且“触发上报方式”为“异常上报”，并且附加信息中，月结两条、日结5条，24条时结数据。
| 空管异常 | 1、直接放置表，无需通水； 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“上报触发方式”是否为“异常上报”
| 3.2.5.6.大流量告警 | 1、在“平台”中进入如下操作： 1.1在菜单“设置表端流量告警”进行设置，“大流量告警阀值(m³)”设为“10方”，大流量持续监测时间(min)设置为5分钟，,mid输入识别码（数字）（持续流量检测时间设置为0，渗漏及后面的均设置为0（表示不监测）） 1.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“设置表端结算日”，单击发送指令按钮。 2、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，大流量以及持续时间是否设置正常 将表安装在校表上，设置流量大于平台设置的流量时，观察平台是否报警
| 3.2.5.7.持续流量监测 | 1、在“平台”中进入如下操作： 1.1在菜单“设置表端流量告警”进行设置，续流量检测时间设置为5分钟，,mid输入识别码（数字）（“大流量告警阀值(m³)”设为“10方”，大流量持续监测时间(min)设置为5分钟，渗漏及后面的均设置为0（表示不监测）） 1.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“设置表端结算日”，单击发送指令按钮。 2、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，大流量以及持续时间是否设置正常 3、将表安装在校表上，持续跑流量，观察平台是否报警
| 3.2.5.8.渗漏流量监测 | 1、在“平台”中进入如下操作： 1.1在菜单“设置表端流量告警”进行设置，渗漏流量检测时间设置为5分钟，渗漏流量阈值设置比较小，,mid输入识别码（数字）（“大流量告警阀值(m³)”设为“10方”，大流量持续监测时间(min)设置为5分钟，） 1.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“设置表端结算日”，单击发送指令按钮。 2、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，大流量以及持续时间是否设置正常 3、将表安装在校表上，设置流量小于平台设置的流量时，观察平台是否报警
| 高水温异常告警 | 1.在“平台”中进入如下操作： 1.1.在菜单“设置表端温度告警”进行设置，“高温报警阈值(℃)”设为“1”，低温设置为0， 1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 3.把表放置水中10分钟 4.观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，将表安装在校表台上，当水温大于1时，观察平台是否报警。
| 3.2.5.13.低水温异常告警 | 1.在“平台”中进入如下操作： 1.1.在菜单“设置表端温度告警”进行设置，“高温报警阈值(℃)”设为“30”，低温设置为25， 1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，将表安装在校表台上，当水温低于于25时，观察平台是否报警。
| 3.2.5.14.DMA专属上报 | 1.在“平台”中进入如下操作： 1.1.在菜单“设置DMA定时上报周期”进行设置，“DMA上报开始时间”依据测试时间设定、DMA上报结束时间设置为开始时间后10分钟，DMA上报间隔时间设置为2分钟 1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 3.观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看设置数据是否送达。 4.红外工具设置时间接近DMA定时上报开始时间 5.将表安装在校表台上，持续跑流量，当到达设置的起止时间后，查看平台是否有5条DMA上报数据，上报方式为DMA上报。
| 3.3.设置表端 IP 和端口 | 1.在“平台”中进入如下操作： 1.1.在菜单“设置表端IP和端口命令”进行设置，“主/从服务器IP”为“221.229.214.202”，“主/从服务器端口”为：5683，输入mid序号。 1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 3.观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看设置数据是否正常。 4.红外工具 点击读表状态，查看IP地址与端口是否发生改变； 再次用红外工具设置IP和端口重新设置回原有IP地址和端口
| 设置表端底读 | 1.在“平台”中进入如下操作： 1.1.在菜单“设置表端底数读取”进行设置，“累计正向总水量 (m³)”为“100”，“累计反向总水量 (m³)”为：5，输入mid序号。 1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 3.观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看设置数据是否正常。 通过液晶屏（外协只显示的净增，需要程序修改）或红外工具读表数据 | 设置正常，表端显示正常
| 读月结数据 | 1.在“平台”中进入如下操作： 1.1.在菜单“读取月结数据”进行设置，“月数量”为“2”（参数没有作用，需要平台修改），输入mid序号。 1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 观察“平台”-数据读取查询-设备月数据中，查看数据是否正常上报。 3、暂时不用跑校表台，通过设置表底数，然后设置表端时间进行翻月，使其表记录以往的读数。（翻月，会不会发生月结上报？为了避免发生定时上报，校时，可以把定时上报设置为14：00）
| 读日结数据 | 1.在“平台”中进入如下操作： 1.3.在菜单“读取日结数据”进行设置，设置“开始日期”和“结束日期”，输入mid序号。 1.4.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 观察“平台”-数据读取查询-设备日数据中，查看数据是否正常上报。 跟月结一样，要模拟日数据； 疑问点：读取里面设置起止日期，有没有作用，协议中是写的自动上传30个日的数据，目前是以开始日期为准，取该日期之前30天。
| 读时结数据 | 1.在“平台”中进入如下操作： 1.1.在菜单“读取时结数据”进行设置，设置“开始日期”和“结束日期”设置成相同的日期，输入mid序号。 1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 观察“平台”-数据读取查询-设备24小时数据中，查看数据是否正常上报。 模拟数据
| 读5分钟密集数据 | 1.在“平台”中进入如下操作： 1.1.在菜单“读取5分钟密集数据”进行设置，设置“开始日期及时间”和“结束日期及时间”，输入mid序号。 1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 观察“平台”-数据读取查询-设备5分钟密集数据中，查看数据是否正常上报。 疑问点：读取里面设置起止日期，有没有作用，协议中是写的表端只会保留最近 15 天 5 分钟密集数据，每次最多只能读取 2 小时的 5 分钟密集数 据。程序其实都是按照一问多答的方式进行回传数据，但平台采用的是一问一答的方式来取数据
| 读日志数据 | 1.在“平台”中进入如下操作： 1.1.在菜单“读取日志”进行设置，读取日志数量（估计没有用），输入mid序号。 1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 观察“平台”-数据读取查询-设备日志数据中，查看数据是否正常上报。
| 设置设备升级 | 1.在“平台”中进入如下操作： 1.1.在菜单“设置升级设备”进行设置，当前版本后输入V1.1.1.1（模组待确认，需要研发提供），目标版本输入（需要研发提供），包大小，单击选择文件，选择研发给到.bin文件。 1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 2、程序是否升级，以及是否升级成功，平台没有查看的渠道，需要在表端用磁铁看版本号，读液晶屏或红外工具。读表参数。

## 红外工具使用情况
序号 | 使用情况
1 | 红外工具无法读取IMEI，如何读取？
2 | 读表状态没有解析
3 | 红外工具下方状态栏提供清空内容的按钮。
4 | 设置表号没使用。
5 | 设置表端时间时，不能取到电脑时间，只能手动输入，不准确