{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["测试记录","红外工具使用情况","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"测试记录","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["物联网超声波波水表-测试记录\n(表号：805521223649；IMEI:866922086618186红外工具无法读取，如何读取？卡号：89861125225050475625)"]
["编号","测试功能","测试步骤","测试结论（）","备注"]
["3.2.1","手动上报","1、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据\n2、观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看是否收到了表端上传的数据，并且“触发上报方式”为“手动上报”，并且附加信息中，月结两条、日结5条，24条时结数据。","1、重新上电后，在异常上报过程中，屏幕会熄灭一秒\n2、没验证附加信息","1、壳体上文字与屏幕显示内容是相反的；\n2、Err7为温度传感报警"]
["3.2.2","定时上报","1、将直流电源电压调整为3.6V，并给水表模块供电\n2、在“平台”中进入如下操作：\n2.1在菜单“设置定时上报周期”进行设置，“基准时间”设为“00:00:00”，“间隔时间”设为“1440”,mid输入识别码（数字）\n2.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“定时上报周期”，单击发送指令按钮。\n3、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据（指令）。\n4、观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“基准时间”是否为“00:00:00”，“间隔时间”是否为“1440”\n5、通过“红外工具”，设置表端时间为“23:59:30”，等待30秒钟，观察表端是否主动上传数据\n观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据，并且“触发上报方式”为“定时上报”，并且附加信息中，月结两条、日结5条，24条时结数据。","1、上报周期设置为360，通过水表云设置后，第一次触发是1440，第二次就是360了\n2、通过下班时，设置基准时间为“00：00：00”，间隔时间为360，正向累计量为99，反向累积量为11，查询数据后，数据上传正常\n3、附加信息中日数据不正常，正向水量显示为110，反向为0\n4、小时数据不正常，全部为0\n5、手动设置时间，设置超过了定时上报时间，未上报，不知道是否正常（设置整点上报，但红外工具表端时间超过整点）\n6、定时上报不是报的增量，而是报的总累计量（除了月结、日结、时结、5分钟数据是增量外，其他的都是累计量）",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_EC718975068D48EDB0525076C478973E\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_EC718975068D48EDB0525076C478973E\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_183A280A8F564F61B9360D710EA65D64\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_183A280A8F564F61B9360D710EA65D64\",1)"}]
[null,"1 小时补报","1、将直流电源电压调整为3.6V，并给水表模块供电\n2、在“平台”中进入如下操作：\n2.1在菜单“设置定时上报周期”进行设置，“基准时间”设为“00:00:00”，“间隔时间”设为“1440”,mid输入识别码\n2.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择“设置表端上报周期时间”，单击发送指令按钮。\n3、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据\n4、观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“基准时间”是否为“00:00:00”，“间隔时间”是否为“1440”\n5、通过“红外工具”，设置表端时间为“23:59:00”，等待60秒钟,同时开启信号干扰器，放置5分钟后，关闭信号干扰器后。\n通过“红外工具”，设置表端时间为“00:59:00”，等待60秒钟，观察表端是否主动上传数据，并且上报触发方式为1小时补报。"]
[null,"结算日上报","1、将直流电源电压调整为3.6V，并给水表模块供电\n2、在“平台”中进入如下操作：\n2.1在菜单“设置表端结算日”进行设置，“结算日”设为“31”，,mid输入识别码（数字）\n2.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“设置表端结算日”，单击发送指令按钮。\n3、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据\n4、观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“结算日”是否为“31”（当月如果是28天，系统还是显示31，但程序会计算在28日，上报时间为定义结算日的基准时间上报。故为了取完整的月结数据，所以结算日设置为1，在新的一月的第一天的凌晨就完整上报上月的数据）。\n通过“红外工具”，设置表端时间为结算日前一天的“23:59:30”，等待30秒钟，观察表端是否主动上传数据"]
[null,"逆向告警","逆向告警\n1、将表安装在校表上进行模拟，故意安装水流反反向，通水后，水流发生逆向流动；\n观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“上报触发方式”是否为“异常上报”（平台没有区分具体异常内容，修改平台完善）"]
[null,"电池低压告警","1、将直流电源电压调整为2.8V，并给水表模块供电\n2、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据\n观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看是否收到了表端上传的数据，并且“触发上报方式”为“异常上报”，并且附加信息中，月结两条、日结5条，24条时结数据。"]
[null,"空管异常","1、直接放置表，无需通水；\n观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“上报触发方式”是否为“异常上报”"]
[null,"3.2.5.6.大流量告警","1、在“平台”中进入如下操作：\n1.1在菜单“设置表端流量告警”进行设置，“大流量告警阀值(m³)”设为“10方”，大流量持续监测时间(min)设置为5分钟，,mid输入识别码（数字）（持续流量检测时间设置为0，渗漏及后面的均设置为0（表示不监测））\n1.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“设置表端结算日”，单击发送指令按钮。\n2、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据\n观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，大流量以及持续时间是否设置正常\n将表安装在校表上，设置流量大于平台设置的流量时，观察平台是否报警"]
[null,"3.2.5.7.持续流量监测","1、在“平台”中进入如下操作：\n1.1在菜单“设置表端流量告警”进行设置，续流量检测时间设置为5分钟，,mid输入识别码（数字）（“大流量告警阀值(m³)”设为“10方”，大流量持续监测时间(min)设置为5分钟，渗漏及后面的均设置为0（表示不监测））\n1.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“设置表端结算日”，单击发送指令按钮。\n2、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据\n观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，大流量以及持续时间是否设置正常\n3、将表安装在校表上，持续跑流量，观察平台是否报警"]
[null,"3.2.5.8.渗漏流量监测","1、在“平台”中进入如下操作：\n1.1在菜单“设置表端流量告警”进行设置，渗漏流量检测时间设置为5分钟，渗漏流量阈值设置比较小，,mid输入识别码（数字）（“大流量告警阀值(m³)”设为“10方”，大流量持续监测时间(min)设置为5分钟，）\n1.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“设置表端结算日”，单击发送指令按钮。\n2、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据\n观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，大流量以及持续时间是否设置正常\n3、将表安装在校表上，设置流量小于平台设置的流量时，观察平台是否报警"]
[null,"高水温异常告警","1.在“平台”中进入如下操作：\n1.1.在菜单“设置表端温度告警”进行设置，“高温报警阈值(℃)”设为“1”，低温设置为0，\n1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。\n2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据\n3.把表放置水中10分钟\n4.观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，将表安装在校表台上，当水温大于1时，观察平台是否报警。"]
[null,"3.2.5.13.低水温异常告警","1.在“平台”中进入如下操作：\n1.1.在菜单“设置表端温度告警”进行设置，“高温报警阈值(℃)”设为“30”，低温设置为25，\n1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。\n2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据\n观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，将表安装在校表台上，当水温低于于25时，观察平台是否报警。"]
[null,"3.2.5.14.DMA专属上报","1.在“平台”中进入如下操作：\n1.1.在菜单“设置DMA定时上报周期”进行设置，“DMA上报开始时间”依据测试时间设定、DMA上报结束时间设置为开始时间后10分钟，DMA上报间隔时间设置为2分钟\n1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。\n2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据\n3.观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看设置数据是否送达。\n4.红外工具设置时间接近DMA定时上报开始时间\n5.将表安装在校表台上，持续跑流量，当到达设置的起止时间后，查看平台是否有5条DMA上报数据，上报方式为DMA上报。"]
[null,"3.3.设置表端 IP 和端口","1.在“平台”中进入如下操作：\n1.1.在菜单“设置表端IP和端口命令”进行设置，“主/从服务器IP”为“221.229.214.202”，“主/从服务器端口”为：5683，输入mid序号。\n1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。\n2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据\n3.观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看设置数据是否正常。\n\n4.红外工具 点击读表状态，查看IP地址与端口是否发生改变；\n再次用红外工具设置IP和端口重新设置回原有IP地址和端口"]
[null,"设置表端底读","1.在“平台”中进入如下操作：\n1.1.在菜单“设置表端底数读取”进行设置，“累计正向总水量 (m³)”为“100”，“累计反向总水量 (m³)”为：5，输入mid序号。\n1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。\n2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据\n3.观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看设置数据是否正常。\n通过液晶屏（外协只显示的净增，需要程序修改）或红外工具读表数据","设置正常，表端显示正常"]
[null,"读月结数据","1.在“平台”中进入如下操作：\n1.1.在菜单“读取月结数据”进行设置，“月数量”为“2”（参数没有作用，需要平台修改），输入mid序号。\n1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。\n2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据\n观察“平台”-数据读取查询-设备月数据中，查看数据是否正常上报。\n3、暂时不用跑校表台，通过设置表底数，然后设置表端时间进行翻月，使其表记录以往的读数。（翻月，会不会发生月结上报？为了避免发生定时上报，校时，可以把定时上报设置为14：00）","1、红外工具测试OK；\n2、平台测试OK","模拟数据：\n1、设置2026.1读数为12，1\n2、设置到1月31日 23时59分，然后待表端时间自然跨越\n3、依次类推，连续几个月进行设置"]
[null,"读日结数据","1.在“平台”中进入如下操作：\n1.3.在菜单“读取日结数据”进行设置，设置“开始日期”和“结束日期”，输入mid序号。\n1.4.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。\n2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据\n观察“平台”-数据读取查询-设备日数据中，查看数据是否正常上报。\n跟月结一样，要模拟日数据；\n疑问点：读取里面设置起止日期，有没有作用，协议中是写的自动上传30个日的数据，目前是以开始日期为准，取该日期之前30天。","\n日结取的是表端时间向前推15天\n通过红外工具设置读数，并设置表端数据在23：59，让表端时间自然到第二天，连续设置多个数据及时间，通过红外工具，实际数量放大了10倍，\n水表云平台实际水量也放大了10倍；",null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_AA4129B37E0B441F88908AA6F53C9B83\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_AA4129B37E0B441F88908AA6F53C9B83\",1)"}]
[null,"读时结数据","1.在“平台”中进入如下操作：\n1.1.在菜单“读取时结数据”进行设置，设置“开始日期”和“结束日期”设置成相同的日期，输入mid序号。\n1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。\n2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据\n观察“平台”-数据读取查询-设备24小时数据中，查看数据是否正常上报。\n\n模拟数据","时结数据不能早于1个月以前, 不能晚于当天，也是取得之间的数据。"]
[null,"读5分钟密集数据","1.在“平台”中进入如下操作：\n1.1.在菜单“读取5分钟密集数据”进行设置，设置“开始日期及时间”和“结束日期及时间”，输入mid序号。\n1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。\n2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据\n观察“平台”-数据读取查询-设备5分钟密集数据中，查看数据是否正常上报。\n\n疑问点：读取里面设置起止日期，有没有作用，协议中是写的表端只会保留最近 15 天 5 分钟密集数据，每次最多只能读取 2 小时的 5 分钟密集数\n据。程序其实都是按照一问多答的方式进行回传数据，但平台采用的是一问一答的方式来取数据","5分钟和时结数据是上位机下发的。但会对时间进行限制。5分钟最早不能早于表端时间之前15天,不能晚于当前时间.，5分钟密集数据取的是设置时间之间的数据。"]
[null,"读日志数据","1.在“平台”中进入如下操作：\n1.1.在菜单“读取日志”进行设置，读取日志数量（估计没有用），输入mid序号。\n1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。\n2.使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据\n观察“平台”-数据读取查询-设备日志数据中，查看数据是否正常上报。","不管是红外工具还是系统测，日志数据始终为0"]
[null,"设置设备升级","1.在“平台”中进入如下操作：\n1.1.在菜单“设置升级设备”进行设置，当前版本后输入V1.1.1.1（模组待确认，需要研发提供），目标版本输入（需要研发提供），包大小，单击选择文件，选择研发给到.bin文件。\n1.2.“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。\n2、程序是否升级，以及是否升级成功，平台没有查看的渠道，需要在表端用磁铁看版本号，读液晶屏或红外工具。读表参数。"]

{"sheet":"红外工具使用情况","index":1,"n_rows":7,"n_cols":2,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["序号","使用情况"]
[1,"红外工具无法读取IMEI，如何读取？"]
[2,"读表状态没有解析"]
[3,"红外工具下方状态栏提供清空内容的按钮。"]
[4,"设置表号没使用。"]
[5,"设置表端时间时，不能取到电脑时间，只能手动输入，不准确"]
[6,"清表数据意味：操作的时间比较长，可能要1～2分钟，清表数据，累计量、月结、日结、时结、5分钟数据会全部清除掉"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}